## Sheet1
Set T(C) | Kelvin |  | OH (ppm) | CH3 (ppm) | difference(ppm) | Target T(K) | Target T(C) | OH fwhh (Hz)
10 | 283.15 |  | 3.535 | 1.853 | 1.682 | 283.4327 | 10.2827 | 0.89
15 | 288.15 |  | 3.489 | 1.853 | 1.636 | 288.4044 | 15.2544 | 0.7
20 | 293.15 |  | 3.443 | 1.853 | 1.59 | 293.3051 | 20.1551 | 0.68
25 | 298.15 |  | 3.395 | 1.853 | 1.542 | 298.3434 | 25.1934 | 0.75
30 | 303.15 |  | 3.347 | 1.853 | 1.494 | 303.3044 | 30.1544 | 0.79
35 | 308.15 |  | 3.298 | 1.853 | 1.445 | 308.2893 | 35.1393 | 0.78
40 | 313.15 |  | 3.247 | 1.852 | 1.395 | 313.293 | 40.143 | 0.86
45 | 318.15 |  | 3.196 | 1.852 | 1.344 | 318.3105 | 45.1605 | 0.57
Y = 0.9964X + 0.2835; Y---target_T; x---set_T
1. Use 99.8% methanol -d4 standard sample from Bruker.
2.Measure 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45C, 8 points.
3.airflow=17L/min, after seting Temperature arrives, wait for extra > 5minutes for equilibrum.
4. Using 1D proton sequence, sw=8ppm, tof=434.7Hz, nt=1, d1=1s, at=3.5s, gain=20, pw=7us@60dB.
5. after collect 1D, ZF=128k,lb=5Hz, dc, and measure differnece between two peaks by "dpf" command. H0=799.7149296MHz
6. Calculate Sample Temperature using the equation from Findeisen et al. (Magn.Reson.Chem.2007,45,175-178.)
7. T = -16.7467x(delta)x(delta) - 52.5130x(delta) + 419.1381; delta is the chemical shift difference between two peaks in ppm.
Target T(C) |  | set T (C) | set T (K)
10 |  | 9.7516 | 282.9016
15 |  | 14.7697 | 287.9197
20 |  | 19.7877 | 292.9377
25 |  | 24.8058 | 297.9558
30 |  | 29.8239 | 302.9739
35 |  | 34.8419 | 307.9919
40 |  | 39.86 | 313.01
45 |  | 44.8781 | 318.0281